设备配置要求和技术性能参数

申请科室： 急诊科           设备名称：医用创口冲洗机
设备数量（台/套）：  1套              

一、 基本配置要求
（一）主机
1.产品尺寸≥长400mm*宽140mm*高600mm

2.产品输入功率≥2300W


（二）显示装置

1.触摸显示屏：≥7寸彩色液晶显示屏，显示清晰，触摸操作灵敏可靠；

2.语音功能：手动工作菜单下功能操作有语音播报；冲洗结束有冲洗结束语音提示，冲洗治疗操作更加人性化。

（三）主要部件
1.主机

2.冲洗床
3.冲洗池
4.脚踏开关
5.防溅罩
6.冲洗管路

二、 主要技术参数
扬程

1.清水冲洗功能：最小流量时扬程＞10cm；最大流量时扬程＞170cm

2.洗液冲洗功能：冲洗扬程＞10cm


3生理盐水冲洗功能：冲洗扬程＞10cm


4出水温度：在自动模式下，清水温度在25℃~39℃范围内可调，允差±2℃。

流量

1清水冲洗功能：350ml/min~3000ml/min范围内可调，流量调节允差±25%。

2洗液冲洗功能：流量＞100ml/min


3生理盐水冲洗功能：流量＞100ml/min


时间设置

自动模式：

1自动洗液冲洗时间为：10s，允差±5%
2自动清水冲洗时间为：180s，允差±5%

手动模式：

1手动洗液冲洗时间为：20s，允差±5%
2手动清水冲洗时间为：300s，允差±5%
3手动生理盐水冲洗时间为：180s，允差±5%
工作菜单

1具有自动工作菜单：按照预设程序可自动进行冲洗(清水+洗液）

2具有手动工作菜单：手动选择不同冲洗通道（清水、洗液、生理盐水）

3具有自洁菜单：按照预设程序进行管路清洗，自洁时间30s

4具有打印菜单：可打印冲洗凭证


5具有设置菜单：对系统信息进行设置




扫码功能：能自动识读一维码或二维码信息，实现信息扫描录入。



脚踏开关：可通过脚踏开关进行冲洗的开始和暂停
，提升冲洗治疗的可操作性。


多功能冲洗手柄：可直接在冲洗手柄上进行冲洗的开始和暂停，更加便于操作人员的使用。

冲洗周期：> 15min
自动模式下完整的冲洗周期，共5个周期。


安全保护机制：

1具有防干烧保护功能；当检测到没有清水流经时，加热器停止加热，并有声音及弹窗提示


2具有防高温保护功能：当检测到清水温度≥50℃时，温度允差±5℃，加热器自动断电停止加热，并有声音及弹窗提示


具有三种冲洗方式：触摸屏控制、脚踏开关控制、冲洗手柄控制


冲洗管路长度≥1400mm



安全要求：符合GB 9706.1-2020的要求



电磁兼容：符合YY 9706.102-2021的要求


三、主要功能用途
医用外伤冲洗机:

自动调节恒温水流，方便操作；喷头设计科学，实现水流直线喷流，达到更好的冲洗效果，有效提高医护人员的工作效率。

适用范围:

用于人体因意外或动物抓咬而形成的外伤伤口创面的冲洗。本品通过挤压冲洗液袋，将液体通过冲洗吸引管引出到病患部位，同时可通过压力调节器调整压力大小，控制流速，是一款专业的伤口清洗设备。针对不同伤口，可选用不同流动液体做为清洗液（肥皂水、生理盐水等），彻底清除伤口杂物，污血，有效减少伤口细菌、病毒数量。

作用原理:本品主要通过压力调节进行冲洗流速的控制，完成对伤口创面的冲洗，有效祛除伤口里可能存在的各种异物、病原微生物;能实现管路的自洁和消毒。

