单臂外科塔配置要求和技术参数

一、适用范围

单臂外科塔，其结构简单紧凑，使用方便是医院理想的医用气体，电源仪器平台辅助医护人员抬手可及得心应手。

二、标准硬件配置（不绑定独家结构）

- 1.底座一个

- 2.横臂一个

- 3.箱体一个

- 4.高档托盘二个

- 5.电源插座十个

- 6.网络接口两个

- 7.接地端子两个

- 8.气体接口.氧气两个.负压吸引一个.压缩客气两个。

- 9.抽屉一个

- 10..输液杆架一个

三、核心技术参数

1.工作电源AC220V,50HZ
2.横臂活动范围（半径)700-1100mm

3.水平旋转角度0-340°横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转

4.净载重量大于等于150Kg

5.仪器平台两层可调节圆角防撞设计
6.气体接口（氧气.负压.压缩空气）接口颜色不同防止接错功能.插拔次数2万次以上..采用两次密封带三状态（通.断.拔）可带气维修

7.电源插座10个.220.10A

8.气电箱体1000mm

三.应用场景：

- 吊塔悬挂于病床或者手术床两侧

- 其他需求：

- 连接医院气体供应系统

- 质保期：≥1年。

使用环境：急诊重症监护室.ICU病房.各科手术室内