重症医学科关于设备申请的基本配置需求

电子内窥镜图像处理器

- 基本需求：

- 支气管镜诊疗是呼吸、危重症、公共卫生等领域极为重要的关键技术。由于支气管镜目前均为非一次性设备，存在高频反复使用、洗消无法完全彻底，从而导致患者交叉感染风险高、设备高故障率等问题，一定程度上阻碍了临床支气管肺部诊疗工作的开展。一次性使用支气管成像导管（电子内窥镜图像处理器）具备传统支气管镜的微创、高清晰度显像等优势，采用一次性独立无菌包装，完全避免医源性交叉感染，一次性支气管镜功能齐全，能满足常规操作，较复用式支气管镜更为轻巧，方便医生随时检查携带，操作更加便捷，并降低临床成本。

- 硬件软件基本配置需求：

- 硬件性能：裸机重量≤3kg；

- 双USB3.0接口，支持U盘、读卡器数据备份，支持键盘鼠标等输入设备连接；

- 具备SDI、DVI、HDMI三种视频信号接口，支持高分辨率（≥1080p）视频信号输出；

- 具备RJ45网口，支持有线网络连接；

- 8核处理器，运行内存4GB，机身储存容量：128GB，256GB；

- 彩色TFT，LED12.1英寸医用显示屏，支持多点触控；

- 屏幕像素1280*800，72% NTSC广色域（≥100%RGB）；

- 显示屏视角上下≥170°，左右≥170°；

- 内置锂电池，电池容量6600mAh；

- 支持自定义休眠节能功能；

- 具备RFID刷卡无接触登录功能（需另制作RF卡）；

- 支持Vesa 75mm支架安装；

- 具备主动温控散热系统；

- 软件性能

- 蓝牙连接不低于5.3版本，支持无线键盘、鼠标连接；

- 具备WIFI功能，支持具有无线热点功能打印机连接，实现报告打印；

- 具备患者信息的关键词，检查日期检索功能；支持多账户管理功能；

- 内置报告模版，支持机内检查报告编辑、生成、打印、导出；

- 支持患者历史检查记录调取；

- 支持检查界面耗材信息实时显示；

- 支持DICOM3.0；可经RJ45网口配置支持HL7协议的医疗信息系统；

- 检查界面支持一键全屏；

- 支持检查画面1倍、1.25倍、1.6倍、3倍三种倍率的放大设置；

- 具备图像的冻结、拍照、录像功能；具备图像对比增强功能，区域增强功能；

- 具备自动白平衡功能；

- 具备检查画面0-8级亮度调节功能；

- 具备节能功能，可设置休眠时间；

- 具备检查次数统计功能；

- 安全性能

- 适应工作环境海拔3000m；

- 兼容符合GB 9706.202-2021 要求的内镜高频器械；

- 机身接口具备防水防尘盖；

三.应用场景：

- 支气管镜诊疗是呼吸、危重症、公共卫生等领域极为重要的关键技术，临床用途如310605002纤维支气管镜检查、310605003经纤支镜治疗、310605004经纤支镜粘膜活检术、310605005经纤支镜支气管壁肺活检术、310605006经纤支镜肺泡灌洗诊疗术、310605007经纤支镜防污染采样刷检查等，由于支气管镜目前均为非一次性设备，存在高频反复使用、洗消无法完全彻底，从而导致患者交叉感染风险高、设备高故障率等问题，一定程度上阻碍了临床支气管肺部诊疗工作的开展。一次性使用支气管成像导管维持了传统支气管镜的机械性能和操作习惯，并采用一次性独立包装，每次使用都是无菌状态，并提供最佳的机械操作性能，使用完毕后无洗消环节，和再处理成本，临床可用于呼吸系统疾病的诊断和治疗，如BAL、TBLB、经支气管镜高频消融，冷冻，经支气管镜引导气管插管等，最大程度上避免了交叉感染，设备维修等问题。

- 四．其他需求：

质保3年及以上。