设备配置要求

申请科室：康复科	设备名称：注射泵

设备数量（台／套）:1台

一、基本配置要求

（一）主机

1．主机	1台

2．合格证	1张

3．电源线	1根

4．说明书	1张

5．保修卡	1张

二、主要技术参数

双道泵

二、双通道注射泵

1．产品使用期限≥10年，需提供证明材料

2．双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

3．注射精度≤±1.8％

4．速率范围：0.01-2200ml/h，最小步进0.01ml/h

5．预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

6．快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

7．可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8．支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml：

9．注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

10．无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

11.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式：

12．不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

13．全中文软件操作界面

14．锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

15．支持药物库，可储存5000种药物信息

16．支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

17．报警时可通过示意图片直观提示报警信息

18．在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值：

19．压力报警阈值至少15档可调

20．压力报警阈值最低可设置50mmHg

21．具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

22．具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

23.*＊信息储存：可存储5000条的历史记录

24．电池工作时间≥6.5小时＠5ml/h

25．防异物及进液等级IP44

26．整机重量不超过2.8kg

27．满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。