设备配置要求

申请科室：产科                  设备名称：体外除颤监护仪

设备数量（台/套）：1

一、基本配置要求

（一）主机

1.手动除颤适用于新生儿、小儿和成人患者，同时具备半自动体外除颤、同步心脏复律

2.可充电式锂电池，可显示电量显示功能

3.中文语音提示、中文字符显示、中文仪器操作面板以及中文输入方式

4.可预设开机除颤档为手动或自动模式

（二）显示装置

1.彩色LCD显示器，尺寸：≥7英寸

2.显示波形：≥4道波形图

3.配置高对比度显示屏幕

（三）主要部件

1.体外除颤把手：含能量调节、充电、放电及打印控制按钮

2.内置80mm打印机，可打印波形及心肺复苏参数

3.除颤电极及标准3导联心电监护电极

二、主要技术参数

（一）除颤技术参数

★1.采用低能量双相方波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤120焦耳

★2.设备标识最高能量：≤200焦耳

★3.最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况

★4.放电总时间：≤12毫秒

★5.病人阻抗测量最大值：≥300欧姆

（二）体外无创起搏参数

1.起搏类型：VVI型按需或异步起搏（固定频率）

2.脉冲类型：方波脉冲，恒流

3.脉冲宽度：≥40毫秒

4.起搏电流范围：8mA~140mA

5.起搏频率：30到180次/分

（三）工作模式

1.手动除颤模式

2.半自动体外除颤（AED）模式

3.同步心脏复律模式

4.VVI型按需或异步起搏模式

三、主要功能用途

（一）除颤及监护功能

1.心电监护、呼吸监护功能

2.胸外按压实时反馈功能，可提供按压频率和按压深度指示

3.除颤后心电监护设备电极极化的恢复时间≤2.4s

4.具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定

（二）体外无创起搏

1. 起搏类型：VVI 型按需或异步起搏（固定频率）

2. 脉冲类型：方波脉冲，恒流

3. 脉冲宽度：≥40毫秒

4. 起搏电流最大值：≤140mA

5. 起搏电流最小值：8mA

6. 起搏频率：30到180次/分

（三）内置心肺复苏质量监护及反馈功能

1. 按压深度测量最小值：≤2厘米

2. 按压深度测量最大值：≥7.5厘米

3. 具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定。

4. 按压频率测量最小值：≤50次/分钟

5. 按压频率测量最大值：≥150次/分钟

（四）心电监护

1. 心电导联选择：除颤电极导联及标准3导联心电监护

2. 符合心肺复苏质量控制新标准，开机监护导联为除颤电极导联，以最快速度获得患者心电图。

3. 心率测量范围：20到300次/分

4. 除颤后心电监护设备电极极化的恢复时间≤2.4s

四、操作系统

（此部分内容暂无具体参数要求）

五、软件要求

（一）数据管理及回顾分析软件

1.可在官网免费下载安装数据回顾分析软件

2.持续记录/存储重要急救事件信息，可存储>100个急救病例，≥2GB数据

3.按时间顺序存储和打印摘要信息，可存储超过1000个除颤或记录触发事件或72小时数据

4.具有快照功能，记录事件发生前6秒、事件后12秒的生理参数波形和患者数据

5.可通过USB传导数据

六、辅助设备

1.配置80mm内置打印机，可打印波形及心肺复苏参数

2.配置USB数据传导接口

3.标配心电电极及除颤电极

七、其他要求

（一）环境适应性

1.工作温度：0℃至50℃，储存温度：-30℃至70℃

2.防尘防水指标：IP44

3.救护车防震标准：EN 1789

4.0.75米坠落试验