心电监护配置要求和技术参数

一.基本需求：

通过显示屏连续观察监测心脏电活动情况的一种无创监测方法，可适时观察病情，提供可靠的有价值的心电活动指标，并指导实时处理。

二.硬件软件基本配置需求：

（一）硬件基本配置需求：

主机1台、锂电池1块、心电电缆1条、血氧探头1个、血压袖带1套、PVC气管1根、电源线1条

（二）软件基本配置需求：

病人监护仪主控软件1套

- 主要技术参数：

1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

2.标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥10小时

3.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

4.监护仪设计使用年限≥10年

5.主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落

6.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿

7.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

8.心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择

9.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

10.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

11.血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%

12.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

13.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

14.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况

15.具有三级声光报警，参数报警级别可调

16.支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能

17.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则

18.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

19.支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供说明书或检验报告证明文件。支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾

20.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

21.具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

22.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息

23.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统

24.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

25.主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移

26.心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪

27.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息

四、应用场景：

1、实时监测生命体征

2、预警与及时干预当监测指标超出预设正常范围时，仪器会自动发出声光报警，提醒医护人员立即查看患者状况，为抢救争取时间，降低并发症发生风险。

3、评估治疗效果在心脏疾病治疗过程中，监护仪可动态记录患者用药后心率、ST段改变等指标，帮助医护人员评估药物疗效，及时调整给药方案。

4、保障安全，实时显示患者心电活动，当出现心肌缺血、室颤等危急情况时，设备会触发报警系统，提醒医护人员立即采取抢救措施，显著降低术中风险。

5、提供临床诊断依据心电监护仪所提供的数据为医生诊断病情制定治疗方案提供重要参考

五、其他需求：

- 连接医院信息系统的采集卡、接口等费用由中标供应商负责。

- 质保期：≥1年。